附件5：

化妆品中马来酸二乙酯的检测方法

（征求意见稿）

1 适用范围

本方法规定了化妆品中马来酸二乙酯（CAS号：141-05-9）含量的高效液相色谱(HPLC)测定方法和阳性结果确证方法。

本方法适用于防晒乳（霜）、指甲油、香水等化妆品中马来酸二乙酯含量的测定。

2 方法提要

试样在60℃水浴经乙腈超声提取后，过0.45μm滤膜，采用高效液相色谱系统分离，紫外检测器或二极管阵列检测器进行检测，以外标法定量。若取5.0g样品，本方法对马来酸二乙酯的检出浓度为1.0mg/kg，最低定量浓度为3.0mg/kg。

3试剂和材料

3.1乙腈，色谱纯。

3.2 马来酸二乙酯标准物质：纯度≥95%。

3.3 马来酸二乙酯标准储备液（1.0 mg/mL）：准确称取马来酸二乙酯标准物质(3.2)0.1 g（精确至0.1mg）于100 mL容量瓶中，乙腈（3.1）稀释定容。

3.4 马来酸二乙酯系列标准溶液：分别移取标准储备液（3.3）0.0、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 mL于6个100 mL容量瓶中，乙腈（3.1）稀释定容，配制成浓度为0.0、5.0、10.0、20.0、50.0、100.0 mg/L的系列标准溶液。

4仪器与设备

4.1 高效液相色谱仪：配紫外检测器或二极管阵列检测器。

4.2 液相色谱-质谱/质谱仪：配电喷雾离子源。

4.3 分析天平：感量分别为0.1 mg和1.0 mg。

4.4 超声清洗器。

4.5 涡旋混匀器。

4.6 有机微孔滤膜：0.45μm。

4.7 具塞比色管，25 mL。

5分析步骤

5.1 样品预处理

称取试样5.0 g（精确至1 mg）于25 mL比色管中，加入20.0 mL乙腈（3.1），在涡旋混匀器上高速振荡5min。然后在60℃水浴中超声提取30min，静置至室温，用乙腈（3.1）定容至刻线，摇匀，过0.45μm滤膜，待测。

5.2色谱参考条件

色谱柱： C18柱，250mm×4.6mm（内径），5μm；或相当者。

流动相：A相（乙腈）+B相（水）=40+60，等度洗脱。

流速：1.0 mL/min。

柱温：30 ℃。

进样量：10μL。

检测波长：220 nm。

5.3 校准曲线的制备

在5.2色谱条件下，分别取系列浓度的标准溶液（3.4）进行液相色谱测定，以标准溶液浓度为横坐标，峰面积为纵坐标，绘制校准曲线。

5.4 测定

取待测溶液10μL注入高效液相色谱仪，根据峰的保留时间和紫外吸收光谱图定性，根据峰面积从曲线上查出待测溶液中马来酸二乙酯的质量浓度，从而计算样品中马来酸二乙酯的含量。

6 计算

试样中马来酸二乙酯的百分比含量（%），按式（1）计算：

式中：w ——试样中马来酸二乙酯的质量分数，%；

m ——称取试样的质量，g；

( ——上机溶液浓度，(g/ mL；

V ——试样定容体积，mL；

D ——稀释倍数。

7 回收率和精密度

多家实验室验证的平均回收率为89.2%～100.4%，相对标准偏差小于5%（n=6）。

8 质谱确证

如检出阳性样品，需经液相色谱-质谱/质谱法进行阳性确证。

8.1 前处理过程见5.1

8.2色谱条件

色谱柱： C18 色谱柱（150mm×2.1mm，3.5μm),或相当者；

流动相：乙腈+水（V:V=75:25）；

流速：0.3 ml/min；

柱温：30℃；

进样量：2μL。

8.3质谱条件

离子源：电喷雾离子源（ESI）；

扫描方式：正离子扫描；

监测方式：多反应监测模式（MRM）；

干燥气：N2；

离子源温度：120 ℃；

干燥气温度：350 ℃；

干燥气流速：12L/min

表1母离子、特征碎片离子、裂解电压及碰撞能

| 母离子（m/z） | 碎片离子（m/z） | 裂解电压（V） | 碰撞能(V) |
| --- | --- | --- | --- |
| 173 | 127 | 70 | 5 |
|  | 99 | 70 | 5 |

表2  马来酸二乙酯的定性离子

| 名称 | 定性离子对 | 丰度比 |
| --- | --- | --- |
| 马来酸二乙酯 | 173.0>127.0 | 83.3% |
|  | 173.0>99.0* |  |

8.4定性

检出阳性样品的保留时间和两对离子相对丰度偏差在最大允许偏差之内的，确定为阳性样品。

表3 定性是相对离子丰度的最大允许偏差

| 相对离子丰度 | >50% | 20%～50% | 10%～20% | ≤10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许相对偏差 | ±20% | ±25% | ±30% | ±50% |

8.5 检出限

本方法对马来酸二乙酯的检出浓度为1.0mg/kg。

9 色谱图

图1 马来酸二乙酯标准溶液的高效液相色谱图

（马来酸二乙酯：4.736 min）

图2 马来酸二乙酯标准溶液的全扫描总离子流色谱图

图3 马来酸二乙酯标准溶液的MRM图

__________________________________

化妆品中马来酸二乙酯的检测方法

起草说明

为更好地服务化妆品安全监管，规范化妆品中禁限用物质检测技术要求，确保化妆品质量安全，2011年6月，国家食品药品监督管理局委托河北省保健食品化妆品协会开展《化妆品中马来酸二乙酯的测定 高效液相色谱法》方法建立和验证工作，现就起草工作有关情况说明如下：

一、起草的必要性

马来酸二乙酯主要用于塑料的增塑剂，也用于有机物的合成，对皮肤和眼睛有轻微的刺激作用,依据《化妆品卫生规范》2007版，马来酸二乙酯属禁用组分。根据国内外报道，在部分化妆品中多次检出，存在较大风险，但由于相关标准检验方法的缺失，成为行政监管的瓶颈问题。为此，需要建立有一种快速有效地检测化妆品中马来酸二乙酯的方法。本标准的制定宗旨在为化妆品中马来酸二乙酯的测定提供更为准确的实验方法，有力的支撑未来市场马来酸二乙酯化妆品的监管，同时也能够体现我国化妆品检测的水平和对化妆品监管的力度。

二、起草依据及文献

（一）《化妆品卫生规范》2007版.

（二）化妆品及其原料中禁限用物质检测方法验证技术规范.

（三）The cosmetic Directive of Council European Communities, 76/768/EEC.

（四）《中国药典》2010版，第二部.

（五）陈德文、汪欢晃. 超高效液相色谱法测定化妆品中马来酸二乙酯，理化检验-化学分册，2011,47（3）：342-343.

三、起草原则

本检测方法兼具先进性、准确性以及可操作性强的特点，采用目前一般检测实验室普遍具备的分析技术，选择适宜、可行、便于实际操作的分析条件，保证检测方法的精确性和重现性。

四、起草过程

依据国家食品药品监督管理局检验方法起草的有关要求，参考国家标准起草规范，该方法起草共分六个阶段：1、任务下达。 2011年6月，正式获批开展《化妆品中马来酸二乙酯的测定 高效液相色谱法》方法建立和验证工作，项目组查阅了国内外相关技术标准和文献资料，调研了国内主要省区的行业情况；2、方法开发。2012年5月，完成了该方法的建立工作；3、专家论证。2012年6月，邀请食品、化妆品、质监等相关行业专家，对方法的可行性和实用性等技术指标以及资料完整性等进行了论证，专家一致认为该方法准确、简捷、可行，适用于作为标准化的检验方法；4、方法验证。2012年7月，组织了方法验证单位（河北省药包材所、河北省疾控中心、河北出入境检验检疫局技术中心）的相关负责人和行业专家，召开了验证研讨会，介绍了检测方法建立过程、详细阐述了该方法的使用范围、原理、试剂材料、仪器设备、测定步骤等内容，并当场交接了验证技术资料、验证用标准品和样品。三家验证单位按照签订的验证协议书要求，于8月底陆续将验证材料报送，将多家实验室方法验证材料进行总结和分析；5、专家论证。2010年9月向国家食药监局上报全部项目材料，召开项目审定会，论证该方法的技术指标和文本材料等；6、修改报批。根据审定会专家意见，对材料进一步补测完善，形成最终报批稿材料上报国家食药监局。

五、重点说明的问题

（一）关于体例。本检测方法的体例主要参照现行2007版《化妆品卫生规范》的卫生化学检验方法的体例，便于化妆品检验领域相关检验人员的阅读和实际操作。

（二）关于马来酸二乙酯。CAS: 141-05-9，英文名称：Diethyl maleate，分子量：172.18，分子式：C8H12O4，在化妆品中添加具有防腐功效，依据《化妆品卫生规范》（2007版）规定，属禁用物质。

（三）关于检测方法的建立和验证。经过对化妆品中马来酸二乙酯样品前处理方法的选择，分析条件的优化，最终建立了化妆品中马来酸二乙酯的液相色谱检测方法。

方法验证表明，本方法在0.0~100.0 μg/ml浓度范围内呈线性（相关系数R＞0.999）;马来酸二乙酯的方法检出限为1.0 (g/g；日内精密度1.33～4.87%（n=6），日间精密度1.16～4.92%（n=6）；在10.0 mg/kg、100.0 mg/kg二个添加水平时，提取回收率为95.8%～108.6%，方法回收率在90.8%～102.5%；日内（24h）和日间（5天）稳定性符合要求；实际样品检测均为“未检出”。上述结果证实，本方法可以满足化妆品中马来酸二乙酯的检测要求，并最终确定采用外标法计算样本中马来酸二乙酯的含量。

三家实验室验证结果表明，回收率、精密度、标准曲线均符合要求，证实所建立方法可作为化妆品中马来酸二乙酯的检测方法。

图1 马来酸二乙酯的标准色谱图（出峰时间：4.736min）

六、专家意见与反馈（会议时间：2012年9月）

根据国家食品药品监督管理局保化司（以下称保化司）有关化妆品中禁限用物质检测方法委托工作的要求，河北省保健食品化妆品协会组织完成了化妆品中马来酸二乙酯、环氧乙烷、环氧丙烷、17种着色剂的检测方法研究。并于2012年9月20日，就上述检测方法，组织召开专家论证会。

与会专家认真听取了项目承担单位关于检测方法、编制说明、验证报告的汇报，审阅了检测方法，并进行了讨论，一致认为：

一、河北省保健食品化妆品协会建立的化妆品中马来酸二乙酯、环氧乙烷、环氧丙烷、17种着色剂的检测方法，基本满足现阶段化妆品中上述禁限用物质的检测要求。

二、检测方法的书写较规范、内容较全面。

与会专家对上述检测方法分别提出了具体修改建议。

建议项目承担单位按照本次会议意见，对化妆品中马来酸二乙酯、环氧乙烷、环氧丙烷、17种着色剂的检测方法，进行修改完善后报国家食品药品监督管理局保化司。

七、国家食药监局保化司组织专家论证会（2012年11月16日）

专家建议进一步补充完善后，提交国家食药监局保化司。

化妆品中马来酸二乙酯的检测方法

编制说明

# 第一部分 基本信息

# 1.1 简介

马来酸二乙酯，别名失水苹果酸乙酯、顺丁烯二酸二乙酯，分子式C8H12O4 。主要用作塑料的增塑剂，也用于有机酸的合成，对皮肤和眼睛有轻微的刺激作用。我国《化妆品卫生规范》（2007版）规定马来酸二乙酯为1286种禁用物质之一 。马来酸二乙酯主要在防晒霜、香水、花露水、指甲油等化妆品中存在，在香水等产品中主要起到驻留香气的作用,在指甲油中起到防止断裂的作用。

# 1.2 属性信息

中文名：马来酸二乙酯

英文名称：Diethyl Maleate

分子式：C8H12O4

CAS号：141-05-9

结构式：

理化特性：

无色透明液体，沸点225.0℃，闪点93℃，溶于醇、醚。，相对密度(水=1)1.0687，稳定性较好。

第二部分  方法选择与优化

1 分析方法及其条件的选择与优化

1.1前处理方法的选择

1.1.1提取溶剂的选择

# 在前处理方法研究过程中，根据国内外文献报道，本实验采用了水、乙腈、甲醇、乙酸乙酯等四种溶剂对样品中的马来酸二乙酯进行了提取，并计算了加标回收率。实验表明，乙腈作为提取溶剂，干扰小，而且提取回收率最高。本标准最终选择乙腈作为样品提取溶剂。

# 表1  试样提取回收率实验结果汇总表

| 提取溶剂 | 添加浓度/mg/kg | 回收率范围/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙腈 | 5.0 | 92.9～98.8 | 1.68 |
| 甲醇 | 5.0 | 86.1～94.2 | 3.81 |
| 水 乙酸乙酯 | 5.0 5.0 | 83.3～104.2 60.1～63.8 | 3.95 4.22 |

1.1.2 提取温度和时间的选择

# 实验比较了超声条件下不加热、30℃加热、60℃加热，对加标样品提取回收率的影响，每个条件平行三次试验，结果表明：在60℃时提取回收率较为稳定，且回收率最高（90%～100%之间）。

# 实验比较了不同的超声提取时间（5，10，15，20，30，60 min）进行实验。结果表明，20min就可将样品中的马来酸二乙酯提取完全。

# 图1  不同提取时间的影响

# 1.2 液相色谱条件的建立

# 1.2.1 流动相的选择

# 在色谱洗脱条件方面，本实验考察了甲醇-水与乙腈-水组成的流动相体系对马来酸二乙酯色谱行为的影响。结果显示，乙腈-水作为流动相时，色谱峰峰形及分离效果均较好，且柱压低。

# 1.2.2 色谱柱的确定

# 实验比较了C18柱和C8柱对马来酸乙二酯的分离效果及峰形，结果表明使用C18目标峰形尖锐，而且目标物与杂质能够完全分离，排除了基质的干扰。

1.2.3 柱温选择

# 实验比较了柱温在20℃、30℃、40℃、50℃下对目标物保留时间和色谱峰形的影响，结果表明在不同柱温下色谱峰形及保留时间无明显变化，因此选择常温的30℃为分析温度。

# 1.2.4 检测波长的选择

# 因马来酸二乙酯的结构特点，扫描其190nm-400nm的紫外吸收图（见图2），可知其没有特征吸收峰,为确保检测有较高灵敏度，选用220nm作为检测波长，经实际样品验证检测，不存在干扰,方法特异性好。

# 图2  马来酸二乙酯紫外吸收光谱图

第三部分  方法学验证

1.1 方法特异性

将马来酸二乙酯标准溶液加入到指甲油、防晒霜、香水等三种空白基质中，分别按标准方法处理空白基质和加标基质后，观测所得色谱图（图3～8），发现基质成分没有对马来酸二乙酯的峰形造成干扰。

# 图3. 指甲油空白基质

# 图4. 指甲油加标基质

# 图5. 防晒霜空白基质

# 图6. 防晒霜加标基质

# 图7. 香水空白基质

# 图8. 香水加标基质

# 1.2 线性及线性范围

1.2.1标准曲线

将马来酸二乙酯（Diethyl Maleate，99%）对照品配制成0.5 g/L的标准储备液，再稀释成5.0 (g/mL、10.0 (g/mL、20.0 (g/mL 、50.0 (g/mL和100.0 (g/mL的系列标准溶液。

移取10 μL系列标准溶液，注入高效液相色谱仪中进行测定，以色谱峰的峰面积对目标化合物的浓度制作标准曲线。

1.2.2 基质标准曲线

称取空白基质5.0 g置于25mL具塞刻度管中，分别加入相应的储备液，然后经过确定的前处理方法，漩涡、超声、定容，配制成浓度分别为10.0、20.0、30.0、50.0、80.0、100.0(g/mL的基质标准溶液。

每种浓度以10(L注入高效液相色谱仪中进行测定，以目标色谱峰的峰面积为纵坐标、基质标准溶液的浓度为横坐标进行线性回归，建立基质标准工作曲线。

1.2.3 线性范围

表1 标准曲线和线性范围

| 曲线类型 | 线性范围 | 线性方程 | 相关系数（r） |
| --- | --- | --- | --- |
| 溶液标准曲线 | 5 (g/mL~100.0 (g /mL | Y=8.58818C+0.970377 | 0.9998 |
| 基质（防晒霜类）标准曲线 | 10(g/mL~100.0 (g /mL | Y=8.21832C+0.182736 | 0.9992 |
| 基质（指甲油类）标准曲线 | 10(g/mL~100.0 (g /mL | Y=8.91863C+0.539843 | 0.9994 |
| 基质（香水类）标准曲线 | 10(g/mL~100.0 (g /mL | Y=8.78625C+0.567526 | 0.9995 |

1.3 仪器的检出限和定量下限

稀释并检测马来酸二乙酯标准溶液，测定峰高信噪比为10:1时马来酸二乙酯的浓度确定为本方法的定量下限0.6(g/ mL；测定峰高信噪比为3:1时马来酸二乙酯的浓度确定为本方法的检出限为0.2(g/mL。

# 1.4 方法的检出浓度和最低定量浓度

向不含马来酸二乙酯的基质中定量添加马来酸二乙酯标准溶液，按前处理方法处理后，测定峰高信噪比为10:1时添加的马来酸二乙酯量确定为方法的最低定量浓度3.0(g/g；测定峰高信噪比为3:1时添加的马来酸二乙酯确定为本方法的检出浓度为1.0 (g/g。

1.5 精密度

1.5.1 日内精密度

在一日内进行如下操作：向空白样品中分别加入高低两种浓度的马来酸二乙酯标准溶液，每种浓度平行配置6份，经过已确定的预处理方法处理，通过HPLC分析检测，所得数据（峰面积）带入标准溶液标准曲线计算得出相应的浓度测量值，再利用这些测量值计算不同浓度、不同基质的RSD值，所得RSD值如下表所示。

表2 日内精密度表

| 名称 | 浓度（μg/mL） | 精密度RSD(%) |
| --- | --- | --- |
| 标准品标准溶液 | 10.0 | 1.33 |
|  | 100.0 | 1.93 |
| 防晒霜类 | 10.0 | 3.72 |
|  | 100.0 | 4.01 |
| 指甲油类 | 10.0 | 2.97 |
|  | 100.0 | 3.33 |
| 香水类 | 10.0 | 4.87 |
|  | 100.0 | 3.09 |

1.5.2 日间精密度

分别向防晒霜类、指甲油类和香水类空白基质样品中分别加入高低两种浓度的马来酸二乙酯标准溶液，每种浓度各配置1份，经过已确定的预处理方法处理，通过HPLC分析检测，所得数据（峰面积）带入标准溶液标准曲线计算得出相应的浓度测量值。每日重复上述操作，并连续重复进行3天，利用这3天的测量值计算不同浓度、不同基质的RSD值，所得RSD值如下表所示。

表3 日间精密度表

| 名称 | 浓度（μg/mL） | 精密度RSD(%) |
| --- | --- | --- |
| 标准品标准溶液 | 10.0 | 1.37 |
|  | 100.0 | 1.16 |
| 防晒霜类 | 10.0 | 4.02 |
|  | 100.0 | 3.63 |
| 指甲油类 | 10.0 | 2.09 |
|  | 100.0 | 3.41 |
| 香水类 | 10.0 | 4.92 |
|  | 100.0 | 4.08 |

1.6 回收率

分别向防晒霜类、指甲油类和香水类空白基质样品中分别加入高低两种浓度的马来酸二乙酯标准溶液，每种加标量平行配置6份，经过已确定的预处理方法处理，通过HPLC分析检测，所得数据（峰面积）分别带入溶液标准曲线和方法标准曲线计算得出相应的百分含量，再利用这些测量值计算不同浓度、不同基质的RSD值，所得RSD值如下表所示。

表4 回收率统计表

| 基质种类 | 添加量（mg/kg） | RSD（%） | 方法回收率（%） | 提取回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防晒霜类 | 10 | 3.92 | 97.5 | 95.8 |
|  | 100 | 2.94 | 102.5 | 104.2 |
| 指甲油类 | 10 | 3.33 | 93.3 | 108.6 |
|  | 100 | 1.09 | 95.5 | 99.2 |
| 香水类 | 10 | 4.89 | 93 | 105.8 |
|  | 100 | 3.26 | 90.8 | 100.3 |

1.7 稳定性

1.7.1 日内稳定性

用10 μg/mL和100 μg/mL两种浓度的标准溶液放置于室温下，一天内测量5次，从第一次起每隔一定时间测定一次，所得峰面积响应值带入标准曲线，计算得到RSD。

表5 日内稳定性表

| 物质 名称 | 标准 溶液浓度 μg/mL | 0h | 4h | 10h | 16h | 24h | RSD （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 马来酸二乙酯 | 10 | 10.03 | 10.15 | 9.92 | 9.88 | 10.00 | 1.35 |
|  | 100 | 100.40 | 101.00 | 99.59 | 100.53 | 101.41 | 1.27 |

马来酸二乙酯标准溶液在24h内稳定。

1.7.2 日间稳定性

用10 μg/mL和100 μg/mL两种浓度的标准溶液放置于室温下，测定五天，每天测定6次，所得峰面积响应值带入标准曲线，计算得到RSD。

表6 日间稳定性表

| 物质名称 | 标准溶液浓度 μg/mL | 第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 | RSD （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 马来酸二乙酯 | 10 | 10.22 | 9.93 | 10.18 | 9.97 | 9.84 | 2.67 |
|  | 100 | 101.10 | 98.55 | 100.42 | 99.52 | 98.69 | 3.24 |

马来酸二乙酯标准溶液在五天内稳定。

1.8 实际样品检测

随机抽取50例市售样品（防晒乳（霜）、指甲油、香水、花露水），依据本方法进行测定，平行测定二次，结果如表7。

表7 实际样品测定统计表

| 样品 | 马来酸二乙酯含量（μg/g） | RSD（%） | 样品 | 马来酸二乙酯含量（μg/g） | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防晒乳1 | 未检出 | —— | 香水15 | 未检出 | —— |
| 防晒乳2 | 未检出 | —— | 香水16 | 未检出 | —— |
| 防晒乳3 | 未检出 | —— | 香水17 | 未检出 | —— |
| 防晒乳4 | 未检出 | —— | 指甲油1 | 未检出 | —— |
| 防晒乳5 | 未检出 | —— | 指甲油2 | 未检出 | —— |
| 防晒乳6 | 未检出 | —— | 指甲油3 | 未检出 | —— |
| 防晒乳7 | 未检出 | —— | 指甲油4 | 未检出 | —— |
| 防晒乳8 | 未检出 | —— | 指甲油5 | 未检出 | —— |
| 防晒乳9 | 未检出 | —— | 指甲油6 | 未检出 | —— |
| 防晒乳10 | 未检出 | —— | 指甲油7 | 未检出 | —— |
| 防晒乳11 | 未检出 | —— | 指甲油8 | 未检出 | —— |
| 香水1 | 未检出 | —— | 指甲油9 | 未检出 | —— |
| 香水2 | 未检出 | —— | 指甲油10 | 未检出 | —— |
| 香水3 | 未检出 | —— | 指甲油11 | 未检出 | —— |
| 香水4 | 未检出 | —— | 指甲油12 | 未检出 |  |
| 香水5 | 未检出 | —— | 指甲油13 | 未检出 | —— |
| 香水6 | 未检出 | —— | 指甲油14 | 未检出 | —— |
| 香水7 | 未检出 | —— | 防晒霜1 | 未检出 | —— |
| 香水8 | 未检出 | —— | 防晒霜2 | 未检出 | —— |
| 香水9 | 未检出 | —— | 防晒霜3 | 未检出 | —— |
| 香水10 | 未检出 | —— | 防晒霜4 | 未检出 | —— |
| 香水11 | 未检出 | —— | 防晒霜5 | 未检出 | —— |
| 香水12 | 未检出 | —— | 防晒霜6 | 未检出 | —— |
| 香水13 | 未检出 | —— | 防晒霜7 | 未检出 | —— |
| 香水14 | 未检出 | —— | 防晒霜8 | 未检出 |  |

注：1、检出限为0.1(g/mL。2、全部样品来源于河北省市售商品。

2、质谱确证

2.1 前处理过程见标准文本

2.2 质谱确证条件

2.2.1 色谱条件

2.2.1.1 色谱柱：Eclipse Plus-C18 色谱柱（150mm×2.1mm，3.5μm),或性能相者；

2.2.1.2 流动相：乙腈+水（V：V/75：25）；

2.2.1.3 流速：0.3 ml/min；

2.2.1.4 柱温：30℃；

2.2.1.5 进样量：2μL；

2.2.2  质谱条件

2.2.2.1离子源：ESI

2.2.2.2 扫描方式：正离子扫描

2.2.2.3 监测方式：多反应监测模式（MRM）

2.2.2.4 干燥气：N2

2.2.2.5 离子源温度：120 ℃

2.2.2.6干燥气温度：350 ℃

2.2.2.7 母离子、特征碎片离子、裂解电压及碰撞能见表：

| 母离子（m/z） | 碎片离子（m/z） | 裂解电压（V） | 碰撞能(V) |
| --- | --- | --- | --- |
| 173 | 127 | 70 | 5 |
|  | 99 | 70 | 5 |

2.3 液相色谱-质谱法确证图谱

如检出阳性样品，需用液相色谱-质谱法进行确证实验。将样品按2.2条件进行液相质谱检测。

表8  马来酸二乙酯的定性离子

| 名称 | 定性离子对 |
| --- | --- |
| 马来酸二乙酯 | 173.0>127.0 |
|  | 173.0>99.0 |

【试验】以下为定性试验图谱：

（1）马来酸二乙酯全扫描总离子流图

图9 马来酸二乙酯全扫描总离子流图

（2）马来酸二乙酯碎片离子图谱

图10 马来酸二乙酯MRM图

2.4 定性

检出阳性样品的保留时间和两对离子相对丰度偏差在最大允许偏差之内的，确定为阳性样品。

表9 定性是相对离子丰度的最大允许偏差

| 相对离子丰度 | >50% | >20%50% | >10%20% | ≤10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许相对偏差 | ±20% | ±25% | ±30% | ±50% |

2.5 检出限

在空白样品中加标至马来酸二乙酯含量为1.0mg/kg，进行液相色谱-质谱/质谱分析，信噪比大于3:1。

3多家实验室方法比对验证

3.1 检测单位

⑴河北省疾病预防控制中心（省疾控）。

⑵河北省医疗器械与药品包装材料检验所（包材所）。

⑶河北出入境检验检疫局技术中心（出入境）。

3.2  检验内容

表10 多家实验室验证线性曲线及线性范围

| 验证单位 | 线性曲线 | 线性范围 | 相关系数（r） |
| --- | --- | --- | --- |
| 省疾控 | Y=8.94538C+0.911477 | 5 μg/mL~100 μg/mL | 0.9997 |
| 包材所 | Y=9.55643C+0.678347 | 5 μg/mL~100 μg/mL | 0.9998 |
| 出入境 | Y=6.78932C+0.874205 | 5 μg/mL~100 μg/mL | 0.9998 |

表11实验室间验证精密度

| 验证单位 | RSD（%） |
| --- | --- |
|  | 标准溶液 | 方法标准溶液 |
|  | 浓度（μg/mL） | 加标浓度（μg/g） |
|  | 10.0 | 100.0 | 10.0 | 100.0 |
| 省疾控 | 1.58 | 1.54 | 1.94 | 2.76 |
| 包材所 | 1.46 | 2.19 | 2.87 | 3.84 |
| 出入境 | 1.33 | 2.44 | 2.97 | 2.62 |

表12实验室间验证加标回收率

| 验证单位 | 加标量（μg/g） | 加标回收率（%） | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 省疾控 | 10 | 92.1 | 4.94 |
|  | 100 | 99.2 | 3.65 |
| 包材所 | 10 | 100.4 | 3.86 |
|  | 100 | 93.5 | 2.49 |
| 出入境 | 10 | 89.2 | 4.77 |
|  | 100 | 95.4 | 3.66 |

表13  实验室间验证样品的检测

| 验证单位 | 含量（μg/g） |
| --- | --- |
|  | 花露水 | 防晒乳 | 香水 | 防晒霜 | 指甲油 |
| 省疾控 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 包材所 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 出入境 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |