附件7：

化妆品中7种染发剂的检测方法

（征求意见稿）

1 适用范围

本方法规定了化妆品中酸性紫43（CAS：224-618-7，CI 42510 ）；碱性紫14（CAS：632-99-5，CI42510）；酸性橙3（CAS：228-921-5）；碱性黄87（CAS：116844-55-4）；碱性蓝26（CAS：2580-56-5，CI44045）；碱性红51（CAS：12270-25-6）；碱性橙31（CAS：97404-02-9）7种染发剂含量的高效液相色谱测定方法。

本方法适用于染发类和烫发类化妆品中碱性红51、碱性紫14、酸性紫43、碱性蓝26、碱性橙31、酸性橙3、碱性黄87等7种染发剂含量的测定。

2方法提要

试样经甲醇超声提取后，过0.45μm滤膜，采用高效液相色谱系统分离，紫外检测器或二极管阵列检测器进行检测，外标法定量。若取5.0g样品，本方法对碱性红51、碱性紫14的检出限为0.06mg/kg；酸性紫43、碱性蓝26的检出限为0.6mg/kg；碱性橙31、酸性橙3的检出限为1.2mg/kg；碱性黄87的检出限为3.0mg/kg；最低定量浓度分别为：碱性红51、碱性紫14：0.2mg/kg、酸性紫43、碱性蓝26为2.0mg/kg；碱性橙31、酸性橙3为3.5mg/kg；碱性黄87为10mg/kg。

3试剂和材料

除另有规定外，所用试剂均为色谱纯，水为一级水。

3.1 甲醇。

3.2 四氢呋喃。

3.3 乙酸铵：分析纯。

3.4 乙酸铵溶液（0.02mol/L）：称取1.54 g乙酸铵（3.3），加水至1000 mL，溶解，经0.45μm滤膜过滤。

3.5 染发剂标准物质：酸性紫43（Acid Violet 43，CAS：224-618-7，CI 42510 ）；碱性紫14（Basic Violet 14，CAS：632-99-5，CI42510）；酸性橙3（Acid Orange 3，CAS：228-921-5）；碱性黄87（Basic yellow 87 ，CAS：116844-55-4）；碱性蓝26（Basic Blue 26，CAS：2580-56-5，CI44045）；碱性红51（Basic red 51，CAS：12270-25-6）；碱性橙31（Basic orange 31，CAS：97404-02-9）；纯度均≥90%。

3.6 染发剂混合标准储备液（1.0 mg/mL）：分别称取7种染发剂标准物质（3.5）0.1 g（精确至0.1mg）于100 mL容量瓶中，甲醇（3.1）稀释定容。

3.7 染发剂混合标准系列溶液：分别移取一定量的2种染发剂（酸性紫43；碱性紫14）标准储备液（3.6），用甲醇配制成浓度为5.0、10.0、20.0、30.0、40.0、50.0μg/mL的标准系列溶液；分别移取一定量的5种染发剂（酸性橙3；碱性黄87；碱性蓝26；碱性红51；碱性橙31）标准储备液（3.6），用甲醇配制成浓度为1.0、2.0、4.0、6.0、8.0、10.0μg/mL的标准系列溶液。

4仪器与设备

4.1 高效液相色谱仪：配紫外检测器或二极管阵列检测器。

4.2 分析天平：感量分别为0.1 mg和1.0 mg。

4.3 超声波清洗器。

4.4 涡旋混匀器。

4.5 有机微孔滤膜：0.45μm。

5分析步骤

5.1 样品预处理

准确称取试样5.0g（精确至1mg）于25ml比色管中，加入1.0 ml四氢呋喃（3.2），再加入20ml甲醇（3.1），涡旋振荡2min，在超声提取30min后，放置至室温，用甲醇（3.1）定容，摇匀，过0.45μm滤膜，待测。

5.2色谱参考条件

色谱柱：C18柱，250mm×4.6mm（内径），5μm；或相当者。

流动相：A相（甲醇）+B相（0.02mol/L乙酸铵（pH=4.0）），梯度洗脱程序见表1。

流速：1.0 mL/min

柱温：30 ℃

进样量：10μL

检测器：紫外检测器或二极管阵列检测器

检测波长：碱性蓝26为616 nm；碱性红51、碱性紫14、酸性紫43为520 nm；碱性橙31、碱性黄87、酸性橙3为480 nm。

表1 梯度洗脱程序

| 时间，min | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 5 | 95 |
| 10 | 30 | 70 |
| 25 | 80 | 20 |
| 35 | 80 | 20 |

5.3 测定

本方法采用外标校准曲线法定量测定。以系列标准溶液浓度为横坐标，峰面积为纵坐标，作标准曲线线性回归方程，以试样的峰面积与标准曲线比较定量。

6 计算

试样中染发剂的含量（μg/g），按式（1）计算：

……………………. ……………(1)

式中：w—试样中染发剂的含量，μg/g；

C—试样溶液中染发剂的含量，μg/mL；

V—提取溶液体积，mL；

m—样品质量，g。

7 回收率和精密度

多家实验室验证的平均回收率为85.2%～109.2%，相对标准偏差小于6%（n=6）。

8 色谱图

图1 在616nm下测得碱性蓝26标准高效液相色谱图

碱性蓝26标准出峰时间为30.389 min

图2 在520nm下测得碱性红51、碱性紫14、酸性紫43标准高效液相色谱图

标准出峰时间：碱性红51为22.383 min；碱性紫14为25.654 min；酸性紫43为30.269 min

图3 在480nm下测得碱性橙31、碱性黄87、酸性橙3标准高效液相色谱图

标准出峰时间：酸性橙31为13.186 min；碱性黄87为22.101 min；酸性橙3为29.437min

__________________________________

化妆品中7种染发剂的检测方法起草说明

为更好地服务化妆品安全监管，规范化妆品中禁限用物质检测技术要求，确保化妆品质量安全，2011年6月，国家食品药品监督管理局委托河北省保健食品化妆品协会开展《化妆品中7种染发剂的测定 高效液相色谱法》方法建立和验证工作，现就起草工作有关情况说明如下：

一、起草的必要性

染发剂类化合物主要作用是增加化妆品的色泽，在染发剂等各类化妆品中最常使用的一类物质。根据《化妆品卫生规范》2007版，染发剂属于限用物质或暂时允许使用染发剂目录，具体限量水平参见规范。

根据国内外报道，为了提升产品感官性能，部分企业超量使用染发剂，存在较大风险。但是，当前仅有苯二胺等染发剂组分的检测技术要求，与现实生产实际使用种类相差较多，也不能涵盖当前现实使用的在规范目录以外的品种，成为行政监管的瓶颈问题，本技术要求的开发具有紧迫性和现实意义。为此，需要建立有一种快速有效地检测化妆品中多种染发剂的方法。本标准的制定宗旨在为化妆品中7种染发剂的测定提供更为准确的实验方法，有力的支撑未来市场化妆品的监管，同时也能够体现我国化妆品检测的水平和对化妆品监管的力度。

二、起草依据及文献

（一）《化妆品卫生规范》2007版.

（二）化妆品及其原料中禁限用物质检测方法验证技术规范.

（三）The cosmetic Directive of Council European Communities, 76/768/EEC.

（四）《中国药典》2010版，第二部.

（五）李英、张琛. 粉状化妆品中9种有机染发剂的高效液相色谱法测定，香精香料化妆品，2009,12（6）：29-33.

（六）孙小颖、李英. 高效液相色谱法同时测定化妆品中的9种水溶性染发剂，色谱，2009,27（6）：852-855.

（七）郭桂媛、林维宣. 高效液相色谱法同时测定化妆品中的4种禁用染发剂，日用化学工业，2011，41（3）：229-231.

（八）Rastog I S C, Baiwick V J. Identification of organic colorants in cosmetics by HPLC-Diodearray detection. Chromatographic, 1997,(45):215-228.

三、起草原则

本检测方法兼具先进性、准确性以及可操作性强的特点，采用目前一般检测实验室普遍具备的分析技术，选择适宜、可行、便于实际操作的分析条件，保证检测方法的精确性和重现性。

四、起草过程

依据国家食品药品监督管理局检验方法起草的有关要求，参考国家标准起草规范，该方法起草共分六个阶段：1、任务下达。 2011年6月，正式获批开展《化妆品中7种染发剂的测定 高效液相色谱法》方法建立和验证工作，项目组查阅了国内外相关技术标准和文献资料，调研了国内主要省区的行业情况；2、方法开发。2012年5月，完成了该方法的建立工作；3、专家论证。2012年6月，邀请食品、化妆品、质监等相关行业专家，对方法的可行性和实用性等技术指标以及资料完整性等进行了论证，专家一致认为该方法准确、简捷、可行，适用于作为标准化的检验方法；4、方法验证。2012年7月，组织了方法验证单位（河北省药包材所、河北省疾控中心、河北出入境检验检疫局技术中心）的相关负责人和行业专家，召开了验证研讨会，介绍了检测方法建立过程、详细阐述了该方法的使用范围、原理、试剂材料、仪器设备、测定步骤等内容，并当场交接了验证技术资料、验证用标准品和样品。三家验证单位按照签订的验证协议书要求，于8月底陆续将验证材料报送，将多家实验室方法验证材料进行总结和分析；5、审定会。2010年9月向国家食药监局上报全部项目材料，召开项目审定会，论证该方法的技术指标和文本材料等；6、修改报批。根据审定会专家意见，对材料进一步补测完善，形成最终报批稿材料上报国家食药监局。

五、重点说明的问题

（一）关于体例。本检测方法的体例主要参照现行2007版《化妆品卫生规范》的卫生化学检验方法的体例，便于化妆品检验领域相关检验人员的阅读和实际操作。

（二）关于7种染发剂。见附页。

（三）关于检测方法的建立和验证。经过对化妆品中7种染发剂样品前处理方法的选择，分析条件的优化，最终建立了化妆品中7种染发剂的液相色谱检测方法。

图1 在616nm下测得碱性蓝26标准高效液相色谱图

图2 在520nm下测得碱性红51、碱性紫14、酸性紫43标准高效液相色谱图

图3 在480nm下测得碱性橙31、碱性黄87、酸性橙3标准高效液相色谱图

表1  7种染发剂的出峰时间表

| 染发剂名称 | 碱性红51 | 碱性紫14 | 酸性紫43 | 碱性橙31 | 碱性黄87 | 碱性橙3 | 碱性蓝26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出峰时间（min） | 22.383 | 25.654 | 30.269 | 13.186 | 22.101 | 29.437 | 30.389 |

方法验证表明，本方法中各种染发剂在一定线性范围内均有较好的线性相关系数（＞0.999），具体见表2， 7种染发剂的方法检出限见表3，在5.0mg/kg，50.0mg/kg两个添加水平时，提取回收率在85.5～104.3%之间，方法回收在84.2～99.5%之间。日内精密度在0.83～4.33%之间（n=6），日间精密度在1.78～5.39%之间（n=3）；日内（24h）和日间（5天）稳定性符合要求。上述结果证实，本方法可以满足化妆品中7种染发剂的检测要求，并最终确定采用外标法计算样本中7种染发剂的含量。

三家实验室验证结果表明，回收率、精密度、标准曲线均符合要求，证实所建立方法可作为化妆品中7种染发剂的检测方法.

表2 标准溶液标准曲线和线性范围

| 目标物质 | 线性范围 | 线性方程 | 线性相关系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 碱性蓝26 | 5～100 mg/L | Y=26000X-3500 | R=0.9998 |
| 酸性橙3 | 5～100 mg/L | Y=1240X+304 | R=0.9989 |
| 碱性黄87 | 5～100 mg/L | Y=1030X+208 | R=0.9982 |
| 碱性橙31 | 5～100 mg/L | Y=18400X-1920 | R=0.9998 |
| 酸性紫43 | 5～50 mg/L | Y=2890X-938 | R=0.9998 |
| 碱性紫14 | 5～50 mg/L | Y=23900X-14500 | R=0.9999 |
| 碱性红51 | 5～100 mg/L | Y=21000X-7080 | R=0.9999 |

表3 7种染发剂的检出限和定量限

| 染发剂名称 | 碱性红51 | 碱性紫14 | 酸性紫43 | 碱性橙31 | 碱性黄87 | 酸性橙3 | 碱性蓝26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检出限（mg/kg） | 0.06 | 0.06 | 0.6 | 1.2 | 3.0 | 1.2 | 0.6 |
| 定量限（mg/kg） | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 3.5 | 10 | 3.5 | 2.0 |

六、专家意见与反馈（会议时间：2012年9月）

根据国家食品药品监督管理局保化司（以下称保化司）有关化妆品中禁限用物质检测方法委托工作的要求，河北省保健食品化妆品协会组织完成了化妆品中马来酸二乙酯、环氧乙烷、环氧丙烷、17种着色剂的检测方法研究。并于2012年9月20日，就上述检测方法，组织召开专家论证会。

与会专家认真听取了项目承担单位关于检测方法、编制说明、验证报告的汇报，审阅了检测方法，并进行了讨论，一致认为：

一、河北省保健食品化妆品协会建立的化妆品中马来酸二乙酯、环氧乙烷、环氧丙烷、17种着色剂的检测方法，基本满足现阶段化妆品中上述禁限用物质的检测要求。

二、检测方法的书写较规范、内容较全面。

与会专家对上述检测方法分别提出了具体修改建议。

建议项目承担单位按照本次会议意见，对化妆品中马来酸二乙酯、环氧乙烷、环氧丙烷、17种着色剂的检测方法，进行修改完善后报国家食品药品监督管理局保化司。

七、国家食药监局保化司组织专家论证会（2012年11月16日）

专家建议进一步补充完善后，提交国家食药监局保化司。

化妆品中7种染发剂的检测方法编制说明

第一部分 基本信息

1 简介

染发剂由于其功能性的作用，被广泛的应用于化妆品尤其是染发剂和烫发剂。化妆品中使用的染发剂多数是化学合成，长期或过量使用都会对人体健康产生潜在的危害，有的染发剂会引起人的过敏反应，有的染发剂会引起皮肤发炎，还有的会透过皮肤被人体吸收，有明显的致突变作用，长期使用此类产品甚至可以诱发癌症。为了安全起见，世界上很多国家对化妆品用染发剂做了法律性规定。我国《化妆品卫生规范》中对化妆品用染发剂品种、使用范围和限制条件也都作了明确的规定。目前对化妆品中常用染发剂的检测尚未形成完整和成熟的方法，非常不利于对化妆品市场的监管和管理。本项旨在借助高效液相色谱法，建立化妆品中可能添加的染发剂类物质的检测方法。同时为了保障化妆品质量安全，也为了化妆品中禁用物质行政监管和企业自检控制提供技术依据，特制定该批标准。

2  属性信息

2.1碱性橙31

2.1.1中文名：碱性橙31

2.1.2 英文名称：BASIC ORANGE 31

2.1.3 INCI名称：BASIC ORANGE 31

2.1.4 分子式：C11H14ClN5

2.1.5 分子量：251.71536

2.1.6 CAS号：97404-02-9

2.1.7 结构式：

2.1.8 限定标准

《化妆品卫生规范》2007年版规定化妆品染发剂中最大允许使用浓度0.2%。当与氧化乳混合使用时, 最大使用浓度应为0.1%。

2.2碱性黄87

2.2.1中文名：碱性黄87

2.2.2 英文名称：Basic Yellow 87

2.2.3 INCI名称：Basic yellow 87

2.2.4 分子式：C15H19N3O4S

2.2.5 分子量：337.39406

2.2.6 CAS号：116844-55-4

2.2.7 结构式：

2.2.8 限定标准

《化妆品卫生规范》2007年版规定化妆品中最大允许使用浓度：0.2%。当与氧化乳混合使用时, 最大使用浓度应为0.1%。

2.3碱性红51

2.3.1中文名：碱性红51

2.3.2 英文名称：BASIC RED 51;

2.3.3 INCI名称：Basic red 51

2.3.4 分子式：C14H18CIN5

2.3.5 分子量：279.77

2.3.6 CAS号：12270-25-6

2.3.7 结构式：

2.3.8 限定标准

《化妆品卫生规范》2007年版规定化妆品中最大允许使用浓度：0.2%。当与氧化乳混合使用时, 最大使用浓度应为0.1%。

2.4碱性紫14

2.4.1中文名：碱性紫14，碱性品红

2.4.2 英文名称：FUCHSIN BASIC

2.4.3 INCI名称：Basic Violet 14

2.4.4 分子式：C20H20ClN3

2.4.5 分子量：337.85

2.4.6 CAS号：632-99-5

2.4.7 CI号：CI42510

2.4.8 结构式：

2.4.9 限定标准

《化妆品卫生规范》2007年版规定化妆品中最大允许使用浓度：0.3%。当与氧化乳混合使用时, 最大使用浓度应为0.15%。

2.4.10 理化特性

黄绿色闪光结晶块状或砂状物。溶于冷、热水中呈红紫色，极易溶于酒精中呈红色。遇浓硫酸呈黄棕色，稀释后几乎无色。其水溶液加氢氧化钠液呈带有红色沉淀的几乎无色液体。

2.5酸性紫43

2.5.1中文名：酸性紫43

2.5.2 英文名称：JAROCOL VIOLET 43

2.5.3 INCI名称：Acid Violet 43

2.5.4 分子式：C21H14NNaO6S

2.5.5 分子量：431.39

2.5.6 CAS号：224-618-7

2.5.7 CI号：CI60730

2.5.8 结构式：

2.5.9 限定标准

《化妆品卫生规范》2007年版规定化妆品中最大允许使用浓度：1.0%。当所用染发剂纯度不得<80%, 其杂质含量必须符合以下要求: 挥发性成分(135℃)及氯化物和硫酸盐(以钠盐计)小于18%, 水不溶物不得小于0.4%, 1-羟基-9,10- 蒽二酮(1-hydroxy-9,10-anthracenedione) 小于0.2%, p-甲苯胺(p-toluidine)小于0.1%, p-甲苯胺磺酸钠(p-tolluidine sulfonic acids, sodium salts)小于0.2%,其它染发剂(subsidiary colors) 小于1%, 铅小于20mg/kg, 砷小于3mg/kg, 汞小于1mg/kg。

2.5.10 理化特性

溶于乙醇。于浓硫酸中呈蓝色，稀释后呈橄榄棕色，并伴有紫色沉淀产生。

2.6酸性橙3

2.6.1中文名：酸性橙 3

2.6.2 英文名称：ACID ORANGE 3

2.6.3 INCI名称：Acid Orange 3

2.6.4 分子式：C18H13N4NaO7S

2.6.5 分子量：452.37319

2.6.6 CAS号：228-921-5

2.6.7 结构式：

2.6.8 限定标准

《化妆品卫生规范》2007年版规定在化妆品中最大允许使用量：0.2%。

2.6.9 理化特性

橙黄色粉末。极易溶于冷水和热水中，在水中溶解度为 50g/L (90℃)，水溶液呈黄色。易溶于乙醇，呈橙棕色。于浓硫酸中呈黄色，稀释后转呈暗黄色，有沉淀产生。

2.7 碱性蓝26

2.7.1中文名：碱性蓝26

2.7.2 英文名称：Basic Blue 26

2.7.3 INCI名称：Basic Blue 26

2.7.4 分子式：C33H32ClN3

2.7.5 分子量：506.09

2.7.6 CAS号：2580-56-5

2.7.7 CI号：CI44045

2.7.8 结构式：

2.7.9 限定标准

《化妆品卫生规范》2007年版规定化妆品中最大允许使用浓度：0.5%。当与氧化乳混合使用时, 最大使用浓度应为0.25%。。

2.7.10 理化特性

深紫色 (或灰绿色闪光) 粉末。溶于冷水、热水均呈蓝色。溶于乙醇呈蓝色。于浓硫酸中呈红光棕色，稀释后由黄变绿再变为蓝色。于浓硝酸中呈橄榄绿色。其水溶液加入氢氧化钠产生暗红棕色沉淀；加入盐酸产生蓝色沉淀。

第二部分  方法选择与优化

1 分析方法及其条件的选择与优化

1.1 分析方法的选择

根据文献报道化妆品中染发剂适用于高效液相色谱分离与检测。2007版《化妆品卫生规范》中只是规定了“化妆品组分中暂时允许使用的染发剂”的种类，并未对其方法进行限定。目前国内外的检测方法有高效液相色谱-紫外可见检测法、高效液相色谱-串联质谱法及高效液相色谱-二极管阵列检测法等，本方法参考文献中有关染发剂含量的检测方法，确定了采用高效液相色谱-二极管阵列检测法。

1.2  前处理优化实验

1.2.2 提取溶剂选择

对于样品采用超声方式对样品进行提取，分别考察了乙醇、甲醇、乙腈、异丙醇-水（1:1）以及四氢呋喃-水（1:1）等多种提取溶剂对含有染发剂的加标样品测定结果的影响。结果表明, 甲醇和四氢呋喃-水(体积比为1：1)体系的提取效率相当。考虑到四氢呋喃毒性较大, 最终选择甲醇为最佳提取溶剂。

表 1 试样提取回收率实验结果汇总表

| 提取溶剂 | 添加浓度/mg/kg | 回收率范围/% | RSD范围//% |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙醇 | 20.0 | 82.9～93.8 | 0.68～2.47 |
| 甲醇 | 20.0 | 92.1～99.2 | 1.52～3.81 |
| 乙腈 | 20.0 | 78.9～94.2 | 2.34～5.41 |
| 异丙醇-水（1:1） | 20.0 | 74.8～89.8 | 3.68～4.47 |
| 四氢呋喃-水（1:1） | 20.0 | 91.3～102.2 | 2.53～3.395 |

1.2.1 超声时间的优化

选择不同的提取时间（5，10，15，20，30，45，60 min）进行实验。结果表明，30min就可将样品中的染发剂类化合物提取完全，见图1。

图1 不同提取时间的影响

1.3.1 四氢呋喃的加入量

考虑到色淀的提取复杂性，加入一定量的四氢呋喃，促进提取的回收率。

四氢呋喃加入量分别为0.5、1.0、1.5、2.0，以碱性黄色淀为目标物，加入1.0ml四氢呋喃时，使用本方法测定其含量达到标称含量。

1.2 定量方法的建立

1.2.1 液相色谱条件的建立

甲醇是液相色谱常用的溶剂。我们通过对不同浓度的甲醇，0.02mol/L乙酸胺溶液进行对比实验，最终确定实验方案，结果表明甲醇（A）+ 0.02mol/L乙酸铵（B）梯度洗脱（见表1）时可以较好的分离目标物。通常为保护色谱柱填料，选用流速为1.0mL/min。由于在该条件下，随柱温升高，会影响定性和定量准确度，故选用常温（25℃）作为色谱温度较为合适。

表2 梯度洗脱程序

| 时间，min | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 5 | 95 |
| 10 | 30 | 70 |
| 25 | 80 | 20 |
| 35 | 80 | 20 |

1.2.2 色谱柱的选择

# 实验比较了C18柱、C8柱和苯基柱对7种染发剂的分离效果及峰形，结果表明使用C18目标峰形尖锐，而且目标物与杂质能够完全分离，排除了基质的干扰。

1.2.3 柱温的选择

# 实验比较了柱温在20℃、30℃、40℃、50℃下对目标物保留时间和色谱峰形的影响，结果表明在不同柱温下色谱峰形及保留时间无明显变化，因此选择常温的30℃为分析温度。

1.2.4检测波长的确定

1.2.4.1 紫外检测器波长

在616nm下测得碱性蓝26；在520nm下测得碱性红51、碱性紫14、酸性紫43；在480nm下测得碱性橙31、碱性黄87、酸性橙3。

1.2.4.2 最大吸收波长

用二极管阵列检测器全波长扫描光谱图进行扫描，具体染发剂光谱图见表3。

表3   7种染发剂的紫外吸收光谱图

| 序号 | 染发剂名称 | 最大吸收波长 | 光谱图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碱性橙31 | 488 |  |
| 2 | 碱性黄87 | 412.8 |  |
| 3 | 碱性红51 | 525.8 |  |
| 4 | 碱性紫14 | 550.3 |  |
| 5 | 酸性紫43 | 569.8 |  |
| 6 | 酸性橙3 | 370.6 |  |
| 7 | 碱性蓝26 | 616.3 |  |

第三部分 方法学验证

1 实验室内部检测方法验证

1.1 方法特异性

在烫发剂空白样品中加入染发剂的混标溶液，浓度为5μg/mL按前处理方法处理空白样品和加标基质后，条件进行测试将标准溶液加入到空白样品中，按前处理方法处理空白样品和加标基质后，观测所得色谱图(图1-8)，通过试验表明，空白中不存在干扰情况。

图2在616nm下测得碱性蓝26的空白样品图谱

图 3  在480nm下测得碱性橙31、碱性黄87、酸性橙3的空白样品图谱

图4在520nm下测得碱性红51、碱性紫14、酸性紫43的空白样品图谱

图5  616nm下测得碱性蓝26（1号峰）的空白加标色谱图

图6  在520nm下测得碱性红51（1号峰）、碱性紫14（2号峰）、酸性紫43（3号峰）的空白加标色谱图

图7  在480nm下测得碱性橙31（1号峰）、碱性黄87（2号峰）、酸性橙3（3号峰）的空白加标色谱图

# 1.2 线性及线性范围

1.2.1标准曲线

分别配制染发剂混标的标准溶液，使其中2种染发剂（酸性紫43；碱性紫14）浓度分别为5.0、10.0、20.0、30、40、50.0μg/mL， 5种染发剂（酸性橙3；碱性黄87；碱性蓝26；碱性红51；碱性橙31；）浓度分别为1.0、2.0、4.0、6.0、8.0、10.0μg/mL，移取10 μL系列标准溶液，注入高效液相色谱仪中进行测定，以峰面积为纵坐标，标准物质含量为横坐标绘制标准曲线。

1.2.2 基质标准曲线

称取空白基质5.0 g置于25mL比色管中，分别加入相应的储备液，然后经过确定的前处理方法，漩涡、超声、定容，使其中2种染发剂（酸性紫43；碱性紫14）浓度分别为5.0、10.0、20.0、30、40、50.0μg/mL， 5种染发剂（酸性橙3；碱性黄87；碱性蓝26；碱性红51；碱性橙31；）浓度分别为1.0、2.0、4.0、6.0、8.0、10.0μg/mL。

每种浓度以10(L注入高效液相色谱仪中进行测定，以目标色谱峰的峰面积为纵坐标、基质标准溶液的浓度为横坐标进行线性回归，建立基质标准工作曲线。

1.2.2线性范围

通过试验表明绘制标准曲线，线性关系良好，符合标准定量要求（R≥0.998）.其线性方程见表5。

表4  标准溶液标准曲线和线性范围

| 目标物质 | 线性范围 | 线性方程 | 线性相关系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 碱性蓝26 | 5～100 mg/L | Y=26000X-3500 | R=0.9998 |
| 酸性橙3 | 5～100 mg/L | Y=1240X+304 | R=0.9989 |
| 碱性黄87 | 5～100 mg/L | Y=1030X+208 | R=0.9982 |
| 碱性橙31 | 5～100 mg/L | Y=18400X-1920 | R=0.9998 |
| 酸性紫43 | 5～50 mg/L | Y=2890X-938 | R=0.9998 |
| 碱性紫14 | 5～50 mg/L | Y=23900X-14500 | R=0.9999 |
| 碱性红51 | 5～100 mg/L | Y=21000X-7080 | R=0.9999 |

表5  基质（染发、烫发剂类）标准曲线和线性范围

| 目标物质 | 线性范围 | 线性方程 | 线性相关系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 碱性蓝26 | 5～100 mg/L | Y=24382X-3256 | R=0.9991 |
| 酸性橙3 | 5～100 mg/L | Y=1080X+222 | R=0.9990 |
| 碱性橙31 | 5～100 mg/L | Y=15544X-1450 | R=0.9992 |
| 酸性紫43 | 5～100 mg/L | Y=2119X-636 | R=0.9993 |
| 碱性紫14 | 5～50 mg/L | Y=19783X-7820 | R=0.9995 |
| 碱性红51 | 5～50 mg/L | Y=17890X-4590 | R=0.9999 |
| 酸性红87 | 5～100 mg/L | Y=19870X-2133 | R=0.9999 |

1.3 方法检出限和定量下限

向不含染发剂的基质中定量添加染发剂标准溶液，按前处理方法处理后，测定峰高信噪比为10:1时添加的染发剂量确定为方法的最低定量浓度（表6）；测定峰高信噪比为3:1时添加的染发剂确定为本方法的检出浓度（表6）。

表6   7种染发剂的检出限和定量限

| 染发剂名称 | 碱性红51 | 碱性紫14 | 酸性紫43 | 碱性橙31 | 碱性黄87 | 酸性橙3 | 碱性蓝26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检出限（mg/kg） | 0.06 | 0.06 | 0.6 | 1.2 | 3.0 | 1.2 | 0.6 |
| 定量限（mg/kg） | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 3.5 | 10 | 3.5 | 2.0 |

1.4 精密度

1.4.1 日内精密度

在一日内进行如下操作：向空白样品中分别加入高低两种浓度的染发剂标准溶液，每种浓度平行配置6份，经过已确定的预处理方法处理，通过HPLC分析检测，所得数据（峰面积）带入标准溶液标准曲线计算得出相应的浓度测量值，再利用这些测量值计算不同浓度、不同基质的RSD值，所得RSD值如下表所示。

表7 标准品标准溶液日内精密度表

| 名称 | 浓度（μg/mL） | 精密度RSD(%) |
| --- | --- | --- |
| 碱性蓝26 | 5 | 2.31 |
|  | 50 | 1.85 |
| 碱性红51 | 5 | 1.67 |
|  | 50 | 1.06 |
| 碱性紫14 | 5 | 1.62 |
|  | 50 | 1.58 |
| 酸性紫43 | 5 | 2.05 |
|  | 50 | 0.83 |
| 碱性橙31 | 5 | 1.40 |
|  | 50 | 1.60 |
| 碱性黄87 | 5 | 2.13 |
|  | 50 | 1.94 |
| 酸性橙3 | 5 | 1.06 |
|  | 50 | 0.96 |

表8基质（染发烫发剂类）日内精密度表

| 名称 | 浓度（μg/mL） | 精密度RSD(%) |
| --- | --- | --- |
| 碱性蓝26 | 5 | 4.02 |
|  | 50 | 2.98 |
| 碱性红51 | 5 | 3.76 |
|  | 50 | 3.04 |
| 碱性紫14 | 5 | 2.93 |
|  | 50 | 2.66 |
| 酸性紫43 | 5 | 3.48 |
|  | 50 | 2.18 |
| 碱性橙31 | 5 | 3.65 |
|  | 50 | 3.01 |
| 碱性黄87 | 5 | 4.33 |
|  | 50 | 3.56 |
| 酸性橙3 | 5 | 3.86 |
|  | 50 | 3.62 |

1.4.2 日间精密度

分别向空白基质样品中分别加入高低两种浓度的染发剂标准溶液，每种浓度各配置1份，经过已确定的预处理方法处理，通过HPLC分析检测，所得数据（峰面积）带入标准溶液标准曲线计算得出相应的浓度测量值。每日重复上述操作，并连续重复进行3天，利用这3天的测量值计算不同浓度、不同基质的RSD值，所得RSD值如下表所示。

表9 标准品标准溶液日间精密度表

| 名称 | 浓度（μg/mL） | 精密度RSD(%) |
| --- | --- | --- |
| 碱性蓝26 | 5 | 2.67 |
|  | 50 | 2.03 |
| 碱性红51 | 5 | 2.66 |
|  | 50 | 2.34 |
| 碱性紫14 | 5 | 2.11 |
|  | 50 | 1.78 |
| 酸性紫43 | 5 | 2.66 |
|  | 50 | 1.98 |
| 碱性橙31 | 5 | 3.34 |
|  | 50 | 2.09 |
| 碱性黄87 | 5 | 3.68 |
|  | 50 | 2.45 |
| 酸性橙3 | 5 | 2.68 |
|  | 50 | 2.17 |

表10基质（染发烫发剂类）日间精密度表

| 名称 | 浓度（μg/mL） | 精密度RSD(%) |
| --- | --- | --- |
| 碱性蓝26 | 5 | 4.93 |
|  | 50 | 4.06 |
| 碱性红51 | 5 | 5.39 |
|  | 50 | 3.72 |
| 碱性紫14 | 5 | 4.48 |
|  | 50 | 3.49 |
| 酸性紫43 | 5 | 4.1 |
|  | 50 | 3.51 |
| 碱性橙31 | 5 | 4.83 |
|  | 50 | 4.38 |
| 碱性黄87 | 5 | 4.46 |
|  | 50 | 3.63 |
| 酸性橙3 | 5 | 4.29 |
|  | 50 | 3.38 |

1.6 回收率

分别向空白基质样品中分别加入高低两种浓度的染发剂标准溶液，每种加标量平行配置6份，经过已确定的预处理方法处理，通过HPLC分析检测，所得数据（峰面积）分别带入溶液标准曲线和方法标准曲线计算得出相应的百分含量，再利用这些测量值计算不同浓度、不同基质的RSD值，所得RSD值如下表所示。

表11 （染发剂）回收率统计表

| 待测物 | 添加量（mg/kg） | RSD（%） | 方法回收率（%） | 提取回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碱性橙31 | 5.0 | 2.40 | 84.7 | 85.5 |
|  | 50 | 3.06 | 96.3 | 97.6 |
| 碱性黄87 | 10.0 | 2.74 | 84.2 | 86.7 |
|  | 50 | 1.94 | 93.7 | 99.6 |
| 碱性红51 | 5.0 | 2.62 | 86.1 | 89.6 |
|  | 50 | 2.98 | 99.5 | 103.6 |
| 碱性紫14 | 10.0 | 3.90 | 85.3 | 87.3 |
|  | 50 | 1.22 | 94.1 | 99.7 |
| 酸性紫43 | 10.0 | 5.10 | 87.6 | 96.6 |
|  | 50 | 1.55 | 91.9 | 99.5 |
| 酸性橙3 | 5.0 | 5.34 | 89.7 | 91.3 |
|  | 50 | 4.93 | 98.9 | 97.2 |
| 碱性蓝26 | 5.0 | 3.14 | 85.0 | 102.3 |
|  | 50 | 3.40 | 94.2 | 97.4 |

表12 （烫发剂）回收率统计表

| 待测物 | 添加量（mg/kg） | RSD（%） | 方法回收率（%） | 提取回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碱性橙31 | 5.0 | 2.49 | 87.8 | 91.4 |
|  | 50 | 2.83 | 94.5 | 98.4 |
| 碱性黄87 | 10.0 | 3.71 | 87.0 | 89.0 |
|  | 50 | 4.68 | 94.0 | 92.3 |
| 碱性红51 | 5.0 | 2.98 | 86.7 | 104.3 |
|  | 50 | 3.23 | 89.5 | 92.5 |
| 碱性紫14 | 10.0 | 2.28 | 86.4 | 87.2 |
|  | 50 | 2.91 | 91.5 | 92.7 |
| 酸性紫43 | 10.0 | 2.60 | 85.9 | 88.4 |
|  | 50 | 1.84 | 89.0 | 94.6 |
| 酸性橙3 | 5.0 | 1.16 | 89.4 | 94.7 |
|  | 50 | 4.85 | 89.4 | 98.5 |
| 碱性蓝26 | 5.0 | 1.47 | 87.3 | 94.5 |
|  | 50 | 4.91 | 85.2 | 86.7 |

1.7 稳定性

1.7.1 日内稳定性

分别用10 μg/mL、50 μg/mL标准溶液放置于室温下，每种浓度一天内测量6次，每次连续进样6针，所得峰面积响应值带入标准曲线，计算得到的浓度RSD，表明该物质24小时稳定。

表13 日内稳定性

| 标准溶液浓度 μg/mL | 成分 | 0h | 4h | 8h | 12h | 16h | 24h | RSD （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.0 | 碱性橙31 | 10.11 | 10.41 | 9.92 | 10.37 | 10.45 | 9.98 | 2.28 |
|  | 碱性黄87 | 10.37 | 10.37 | 10.39 | 10.51 | 10.47 | 9.93 | 2.02 |
|  | 碱性红51 | 10.06 | 10.40 | 10.09 | 10.26 | 9.94 | 10.36 | 1.80 |
|  | 碱性紫14 | 10.49 | 10.27 | 10.00 | 10.18 | 10.17 | 10.17 | 1.58 |
|  | 酸性紫43 | 10.06 | 10.41 | 9.96 | 10.5 | 10.01 | 10.23 | 2.19 |
|  | 酸性橙3 | 10 | 10.34 | 10.12 | 10.48 | 9.96 | 10.30 | 2.02 |
|  | 碱性蓝26 | 9.96 | 10.22 | 10.47 | 10.05 | 9.95 | 10.36 | 2.13 |
| 50.0 | 碱性橙31 | 48.59 | 52.61 | 49.07 | 49.77 | 49.40 | 52.56 | 3.55 |
|  | 碱性黄87 | 50.27 | 51.46 | 48.31 | 49.94 | 52.22 | 50.48 | 2.66 |
|  | 碱性红51 | 48.96 | 49.74 | 48.29 | 51.96 | 51.64 | 50.97 | 2.97 |
|  | 碱性紫14 | 49.69 | 49.69 | 51.47 | 50.11 | 50.81 | 52.26 | 2.06 |
|  | 酸性紫43 | 51.55 | 49.65 | 50.12 | 51.28 | 48.53 | 50.30 | 2.20 |
|  | 酸性橙3 | 50.26 | 49.09 | 52.32 | 49.44 | 49.25 | 52.70 | 3.18 |
|  | 碱性蓝26 | 50.52 | 52.79 | 52.34 | 50.50 | 49.56 | 50.55 | 2.44 |

1.7.2 日间稳定性

用10μg/mL和50μg/mL两种浓度的标准溶液放置于室温下，测定五天，每天测定1次，所得峰面积响应值带入标准曲线，所得结果计算得到RSD。

表14 日间稳定性

| 标准溶液浓度 μg/mL | 成分 | 第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.0 | 碱性橙31 | 10.65 | 10.05 | 10.54 | 10.50 | 10.52 | 2.22 |
|  | 碱性黄87 | 10.39 | 9.98 | 9.97 | 10.55 | 10.63 | 3.03 |
|  | 碱性红51 | 10.11 | 9.96 | 9.97 | 10.08 | 10.63 | 2.72 |
|  | 碱性紫14 | 10.01 | 10.39 | 10.14 | 10.59 | 10.44 | 2.28 |
|  | 酸性紫43 | 10.12 | 10.04 | 9.93 | 10.00 | 10.52 | 2.30 |
|  | 酸性橙3 | 10.06 | 10.48 | 10.68 | 10.71 | 9.92 | 3.48 |
|  | 碱性蓝26 | 10.51 | 10.24 | 10.28 | 10.36 | 10.03 | 1.71 |
| 50.0 | 碱性橙31 | 52.98 | 48.2 | 52.03 | 47.85 | 50.93 | 4.54 |
|  | 碱性黄87 | 47.72 | 53.43 | 50.83 | 48.15 | 50.82 | 4.63 |
|  | 碱性红51 | 50.26 | 49.80 | 47.77 | 48.78 | 49.81 | 2.04 |
|  | 碱性紫14 | 50.15 | 52.98 | 49.40 | 48.34 | 51.04 | 3.49 |
|  | 酸性紫43 | 48.72 | 48.68 | 48.73 | 49.36 | 52.84 | 3.62 |
|  | 酸性橙3 | 50.90 | 53.10 | 51.99 | 48.78 | 48.71 | 3.83 |
|  | 碱性蓝26 | 51.95 | 48.81 | 49.74 | 52.78 | 50.45 | 3.18 |

7种染发剂混合标准溶液在五天内稳定。

1.8 实际样品检测

随机抽取43例市售样品（染发剂，烫发剂产品），依据本方法进行测定，平行测定二次，结果如表14。

表15 实际样品测定统计表

| 染发剂 名称 样品名称 | 碱性红51 （mg/kg） | 碱性紫14 （mg/kg） | 酸性紫43 （mg/kg） | 碱性橙31 （mg/kg） | 碱性黄87 （mg/kg） | 酸性橙3 （mg/kg） | 碱性蓝26（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 染发剂1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 染发剂2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 染发剂3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 染发剂4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 染发剂5 | 未检出 | 103 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 染发剂6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 染发剂7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 染发剂8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 染发剂9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 染发剂10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 染发剂11 | 未检出 | 未检出 | 211 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 染发剂12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 染发剂13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 染发剂14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 染发剂15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 染发剂16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 染发剂17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 染发剂18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 染发剂19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 染发剂20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 98.6 | 未检出 | 未检出 |
| 染发剂21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 染发剂22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 烫发剂1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 烫发剂2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 烫发剂3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 烫发剂4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 烫发剂5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 烫发剂6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 烫发剂7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 烫发剂8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 烫发剂9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 烫发剂10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 烫发剂11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 105.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 烫发剂12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 烫发剂13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 烫发剂14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 烫发剂15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 烫发剂16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 烫发剂17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 烫发剂18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 烫发剂19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 烫发剂20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 烫发剂21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

2、实验室间方法比对验证

2.1 检测单位

⑴河北省疾病预防控制中心，简称省疾控。

⑵河北省医疗器械与药品包装材料检验所，简称包材所。

⑶河北出入境检验检疫局技术中心，简称出入境。

2.2  检验内容

表16  不同实验室对染发剂的验证线性曲线及线性范围

| 染发剂 | 验证单位 | 线性方程 | 线性范围 | 线性相关系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碱性蓝26 | 省疾控 | Y=25264X-4120 | 5～100 mg/L | R=0.9986 |
|  | 包材所 | Y=23756X-1240 | 5～100 mg/L | R=0.9991 |
|  | 出入境 | Y=25425X+2085 | 5～100 mg/L | R=0.9987 |
| 酸性橙3 | 省疾控 | Y=1060X+410 | 5～100 mg/L | R=0.9992 |
|  | 包材所 | Y=1130X+350 | 5～100 mg/L | R=0.9993 |
|  | 出入境 | Y=1220X+320 | 5～100 mg/L | R=0.9987 |
| 碱性黄87 | 省疾控 | Y=1070X+1030 | 5～100 mg/L | R=0.9983 |
|  | 包材所 | Y=920X+720 | 5～100 mg/L | R=0.9983 |
|  | 出入境 | Y=1230X-511 | 5～100 mg/L | R=0.9985 |
| 碱性橙31 | 省疾控 | Y=19100X-1070 | 5～100 mg/L | R=0.9992 |
|  | 包材所 | Y=19040X-1750 | 5～100 mg/L | R=0.9993 |
|  | 出入境 | Y=17060X-1820 | 5～100 mg/L | R=0.9982 |
| 酸性紫43 | 省疾控 | Y=2750X-958 | 5～50 mg/L | R=0.9982 |
|  | 包材所 | Y=2560X-962 | 5～50 mg/L | R=0.9982 |
|  | 出入境 | Y=2770X-977 | 5～50 mg/L | R=0.9992 |
| 碱性紫14 | 省疾控 | Y=22450X-9500 | 5～50 mg/L | R=0.9983 |
|  | 包材所 | Y=23020X-7500 | 5～50 mg/L | R=0.9983 |
|  | 出入境 | Y=24270X-7700 | 5～50 mg/L | R=0.9992 |
| 碱性红51 | 省疾控 | Y=20300X-7080 | 5～100 mg/L | R=0.9990 |
|  | 包材所 | Y=22050X-7090 | 5～100 mg/L | R=0.9986 |
|  | 出入境 | Y=22070X-6850 | 5～100 mg/L | R=0.9991 |

表17  实验室间验证精密度

|  |  | RSD（%） |
| --- | --- | --- |
|  | 标准溶液浓度（μg/mL） | 省疾控 | 包材所 | 出入境 |
| 碱性蓝26 | 10.0 | 2.25 | 2.7 | 4.01 |
|  | 50.0 | 4.92 | 2.49 | 2.52 |
| 酸性橙3 | 10.0 | 4.07 | 2.54 | 3.77 |
|  | 50.0 | 3.14 | 4.22 | 3.79 |
| 碱性黄87 | 10.0 | 4.66 | 3.61 | 4.71 |
|  | 50.0 | 2.72 | 4.7 | 4.49 |
| 碱性橙31 | 10.0 | 4.55 | 2.36 | 2.23 |
|  | 50.0 | 2.19 | 4.68 | 2.83 |
| 酸性紫43 | 10.0 | 4.93 | 3.48 | 2.42 |
|  | 50.0 | 3.67 | 4.16 | 4.82 |
| 碱性紫14 | 10.0 | 3.17 | 3.94 | 3.52 |
|  | 50.0 | 4.91 | 2.98 | 3.17 |
| 碱性红51 | 10.0 | 4.21 | 3.47 | 3.48 |
|  | 50.0 | 3.38 | 4.04 | 4.86 |

表18 实验室间验证加标回收率

| 验证单位 | 标物名称 | 加标量（mg/kg） | 加标回收率（%） | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省疾控 | 碱性蓝26 | 5.0 | 85.9 | 3.68 |
|  |  | 50.0 | 95.3 | 2.22 |
|  | 酸性橙3 | 5.0 | 85.2 | 3.96 |
|  |  | 50.0 | 99.4 | 3.06 |
|  | 碱性黄87 | 10.0 | 87.4 | 4.64 |
|  |  | 50.0 | 95.6 | 3.22 |
|  | 碱性橙31 | 5.0 | 86.7 | 1.68 |
|  |  | 50.0 | 97.4 | 1.78 |
|  | 酸性紫43 | 5.0 | 86.6 | 4.64 |
|  |  | 50.0 | 104.9 | 3.78 |
|  | 碱性紫14 | 5.0 | 88.6 | 1.96 |
|  |  | 50.0 | 97.4 | 2.72 |
|  | 碱性红51 | 5.0 | 91.5 | 3.60 |
|  |  | 50.0 | 94.9 | 4.26 |
| 包材所 | 碱性蓝26 | 5.0 | 88.6 | 4.16 |
|  |  | 50.0 | 98.0 | 2.04 |
|  | 酸性橙3 | 5.0 | 93.9 | 4.84 |
|  |  | 50.0 | 88.2 | 2.74 |
|  | 碱性黄87 | 10.0 | 89.8 | 5.58 |
|  |  | 50.0 | 109.2 | 5.12 |
|  | 碱性橙31 | 5.0 | 96.6 | 3.36 |
|  |  | 50.0 | 100.4 | 3.38 |
|  | 酸性紫43 | 5.0 | 90.5 | 4.06 |
|  |  | 50.0 | 99.3 | 1.40 |
|  | 碱性紫14 | 5.0 | 85.5 | 5.46 |
|  |  | 50.0 | 103.1 | 4.84 |
|  | 碱性红51 | 5.0 | 85.7 | 4.84 |
|  |  | 50.0 | 100.1 | 3.48 |
| 出入境 | 碱性蓝26 | 5.0 | 85.8 | 2.09 |
|  |  | 50.0 | 98.6 | 2.70 |
|  | 酸性橙3 | 5.0 | 87.9 | 5.42 |
|  |  | 50.0 | 92.0 | 2.72 |
|  | 碱性黄87 | 10.0 | 88.0 | 3.52 |
|  |  | 50.0 | 93.9 | 2.38 |
|  | 碱性橙31 | 5.0 | 88.2 | 4.32 |
|  |  | 50.0 | 97.1 | 4.08 |
|  | 酸性紫43 | 5.0 | 89.2 | 4.60 |
|  |  | 50.0 | 95.9 | 4.16 |
|  | 碱性紫14 | 5.0 | 85.3 | 3.18 |
|  |  | 50.0 | 95.2 | 3.62 |
|  | 碱性红51 | 5.0 | 89.4 | 5.54 |
|  |  | 50.0 | 99.4 | 2.84 |

表19  不同实验室验证样品的检测

| 验证单位 | 标物名称 | 含量（mg/kg） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 染发剂1 | 染发剂2 | 烫发剂 |
| 省疾控 | 碱性蓝26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 酸性橙3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 碱性黄87 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 碱性橙31 | 109 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 113 | 未检出 | 未检出 |
|  | 酸性紫43 | 110 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 103 | 未检出 | 未检出 |
|  | 碱性紫14 | 未检出 | 215 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 204 | 未检出 |
|  | 碱性红51 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 包材所 | 碱性蓝26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 酸性橙3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 碱性黄87 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 碱性橙31 | 102 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 108 | 未检出 | 未检出 |
|  | 酸性紫43 | 119 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 112 | 未检出 | 未检出 |
|  | 碱性紫14 | 未检出 | 200 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 212 | 未检出 |
|  | 碱性红51 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 出入境 | 碱性蓝26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 酸性橙3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 碱性黄87 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 碱性橙31 | 95.7 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 100 | 未检出 | 未检出 |
|  | 酸性紫43 | 103 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 97.6 | 未检出 | 未检出 |
|  | 碱性紫14 | 未检出 | 199 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 192 | 未检出 |
|  | 碱性红51 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 |